Shoreho skleroskop  
1. Princip zkoušky

Měření tvrdosti touto metodou (obr.23) je založeno na pružném odrazu standardního tělíska o hmotnosti m, které  padá z určité výšky H na povrch zkoušeného materiálu, přičemž dosahuje energie rázu E1 = m ∙ g ∙ H. Malá část této energie se spotřebuje na elastickou a minimální plastickou deformaci povrchu vzorku a zbytek energie způsobí elastický odraz tělíska. Tvrdost zkoušeného povrchu se určí z výšky odrazu h tělíska; takto získaná hodnota tvrdosti je ale ve srovnání s jinými metodami značně nespolehlivá a nepřesná. Na uvedeném principu jsou sestaveny skleroskopy.

2. Zkušební zařízení

Skleroskop (obr. 23) se skládá ze skleněné kalibrované trubky, ve které se pohybuje válcové tělísko o hmotnosti m = 2,5 g. Tělísko je na spodní části zakončeno kulovitě zabroušeným diamantem a padá volně z výšky H = 254 mm (10“). Za trubkou je umístěna stupnice udávající empiricky zjištěné stupně tvrdosti podle Shoreho. Dílek HSh = 100 odpovídá výšce odrazu od tvrdé kalené oceli. K měření je potřeba jisté zručnosti při odečítání výšky odrazu pomocí lupy.

 Zkoušený materiál musí být v místě zkoušky hladký a měřicí přístroj musí být umístěn kolmo k  jeho povrchu. Zkušební těleso nesmí při zkoušce dopadnout dvakrát na stejné místo, protože v místě dopadu dochází k nepatrnému zpevnění povrchu, které by následně zkreslilo výsledek měření.

[image: image1.png]P

833K

100




Obr. 23: Schéma měření tvrdosti Shoreho skleroskopem 

3. Značení

Tvrdost podle Shoreho je označována symbolem HSh za hodnotou tvrdosti.

[image: image2.jpg]


Příklad 7: 

m





h





H





zkušební tělísko





vzorek





80 HSh





tvrdost 80





měřeno Shoreho skleroskopem








PAGE  
1/2
Shoreho skleroskop  

